НАРУЧИЛАЦ:

Дом здравља „Смедерево“ Смедерево

Приликом израде техничке спецификације у Измени и допуни конкурсне документације број: 39 ЈНМВ-8 дошло је до техничке грешке где је тежина апарата уписана до 10 кг са целим сетом (батерије, апарат, падле), **а треба да стоји до 7 кг са целим сетом (батерије, апарат, падле)**.

Сходно наведеном достављамо образац техничке спецификације и структуре цене где је наведена исправка унета и која је саставни део конкурсне документације број 39 ЈНМВ -8.

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Н А З И В** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Појед. цена без ПДВ –**  **а** | **Појед. цена са ПДВ-ом** | **Укупна вредност без**  **ПДВ-а** | **Укупна вредност са**  **ПДВ-ом** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
|  | | | | | | | |
| 1. | **Мануелни дефибрилатор** | **ком** | **1** |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |
| **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АПАРАТА**  **Квалитет предметног добра мора одговарати стандардима, са свим техничким подацима, начину употребе и безбедносним мерама при употреби.**  **Мануелни дефибрилатор мора да задовољи следеће карактеристике:**   1. **Портабилни бифазични дефибрилатор за екстерну дефибрилацију, синхронизовану кардиоверзију и AED; TFT LCD дисплеј у боји, дијагонале минимално 8.4“ са могућношћу приказа мин. 3 кривуље и 5 нумеричких параметра;** 2. **Апарат треба да буде опремљен са две величине папучица за екстерну дефибрилацију: за одрасле и за децу.** 3. **Да поседује акумулаторску батерију са капацитетом за мин. 140 шокова са максималном енергијом дефибрилације или за мин. 3 h kontinuiranog мониторинга.** 4. **Време пуњења батерије максимално 8 часова.** 5. **Избор нивоа енергије дефибрилације од 50 до 360 Ј бифазично,** 6. **Брзина пуњења од 50 до 360 Ј, са мрежним напајањем максимално 8 секунди,** 7. **Брз опоравак базне линије ЕКГ након дефибрилације од 3 до 5 секунде,** 8. **Уколико је нека електрода лоше повезана апарат аутоматски јавља кориснику преко аларма,** 9. **Аутоматско интерно пражњење енергије након истека одређеног временског периода,** 10. **Провера у реалном времену аутоматски 3 пута, у већ сетованом временском интервалу (нпр.пре смене, на крају смене итд.)** 11. **дефибралациони селф тест апарата, провером нивоа батерије повезаних падли, извора напајања – затим слања извештаја вајлес путем до PC са инсталираним софтвером** 12. **Визуелна и звучна индикација напуњености енергије** 13. **Подешавање екг амплитуде и подешавање граница аларма свих мерних параметара; аутоматски аларм који приказује када је контакт са пацијентом незадовољавајући да би се испоручио шок,** 14. **Праћење 12 – одвода ЕКГ-а,** 15. **Функција ауто пуњења** 16. **Аутоматски интерфејс који се сам подешава према броју праћених параметара тако да се најбитније информације приказују на јаснији и организованији начин,** 17. **Уграђени термални штампач који штампа три криве,** 18. **Тежина апарата до 7 кг са целим сетом (батерија, апарат, падле)** 19. **Меморија за памћење преко 100 пацијената, памћење два сата континуираног мерења ЕКГ-а** 20. **Индикатор напуњености батерије у пет нивоа,** 21. **Могућност надоградње за мониторинг пулсоксиметрије SpO2** 22. **Могућност надоградње папучицама за унутрашњу дефибрилацију и прибором за АЕД** 23. **Потребан прибор (пратећа опрема):**  * Кабл за напајање * ЕКГ кабл са три вода * Акумулаторска батерија * Папир за термички штампач   Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:   * у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; * у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; * у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. * у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. | | | | | | | |