НАРУЧИЛАЦ:

Дом здравља „Смедерево“ Смедерево

 Приликом израде техничке спецификације у Измени и допуни конкурсне документације број: 39 ЈНМВ-8 дошло је до техничке грешке где је тежина апарата уписана до 10 кг са целим сетом (батерије, апарат, падле), **а треба да стоји до 7 кг са целим сетом (батерије, апарат, падле)**.

 Сходно наведеном достављамо образац техничке спецификације и структуре цене где је наведена исправка унета и која је саставни део конкурсне документације број 39 ЈНМВ -8.

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.****бр.**  | **Н А З И В** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Појед. цена без ПДВ –** **а** | **Појед. цена са ПДВ-ом** | **Укупна вредност без** **ПДВ-а** | **Укупна вредност са** **ПДВ-ом** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
|  |
| 1. | **Мануелни дефибрилатор**  | **ком** | **1** |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** |  |  |
| **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АПАРАТА****Квалитет предметног добра мора одговарати стандардима, са свим техничким подацима, начину употребе и безбедносним мерама при употреби.****Мануелни дефибрилатор мора да задовољи следеће карактеристике:**1. **Портабилни бифазични дефибрилатор за екстерну дефибрилацију, синхронизовану кардиоверзију и AED; TFT LCD дисплеј у боји, дијагонале минимално 8.4“ са могућношћу приказа мин. 3 кривуље и 5 нумеричких параметра;**
2. **Апарат треба да буде опремљен са две величине папучица за екстерну дефибрилацију: за одрасле и за децу.**
3. **Да поседује акумулаторску батерију са капацитетом за мин. 140 шокова са максималном енергијом дефибрилације или за мин. 3 h kontinuiranog мониторинга.**
4. **Време пуњења батерије максимално 8 часова.**
5. **Избор нивоа енергије дефибрилације од 50 до 360 Ј бифазично,**
6. **Брзина пуњења од 50 до 360 Ј, са мрежним напајањем максимално 8 секунди,**
7. **Брз опоравак базне линије ЕКГ након дефибрилације од 3 до 5 секунде,**
8. **Уколико је нека електрода лоше повезана апарат аутоматски јавља кориснику преко аларма,**
9. **Аутоматско интерно пражњење енергије након истека одређеног временског периода,**
10. **Провера у реалном времену аутоматски 3 пута, у већ сетованом временском интервалу (нпр.пре смене, на крају смене итд.)**
11. **дефибралациони селф тест апарата, провером нивоа батерије повезаних падли, извора напајања – затим слања извештаја вајлес путем до PC са инсталираним софтвером**
12. **Визуелна и звучна индикација напуњености енергије**
13. **Подешавање екг амплитуде и подешавање граница аларма свих мерних параметара; аутоматски аларм који приказује када је контакт са пацијентом незадовољавајући да би се испоручио шок,**
14. **Праћење 12 – одвода ЕКГ-а,**
15. **Функција ауто пуњења**
16. **Аутоматски интерфејс који се сам подешава према броју праћених параметара тако да се најбитније информације приказују на јаснији и организованији начин,**
17. **Уграђени термални штампач који штампа три криве,**
18. **Тежина апарата до 7 кг са целим сетом (батерија, апарат, падле)**
19. **Меморија за памћење преко 100 пацијената, памћење два сата континуираног мерења ЕКГ-а**
20. **Индикатор напуњености батерије у пет нивоа,**
21. **Могућност надоградње за мониторинг пулсоксиметрије SpO2**
22. **Могућност надоградње папучицама за унутрашњу дефибрилацију и прибором за АЕД**
23. **Потребан прибор (пратећа опрема):**
* Кабл за напајање
* ЕКГ кабл са три вода
* Акумулаторска батерија
* Папир за термички штампач

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:* у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
* у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
 |