Република Србија

Дом здравља „Смедерево“ Смедерево

Број: 1 ЈНМВ -8

Датум: 25.01.2020. године

С м е д е р е в о

Сходно члану 63 ЗЈН, а у вези јавне набавке бр. 1 ЈНМВ, за набавку два бинокуларна колпоскопа, на питање потенцијалног понуђача наручилац даје следеће одговоре:

Pitanja u vezi tehničkih karakteristika:

1. Pantograf ruka sa slobodnim pozicioniranjem sa podesavanjem visine do 630mm, visina iznad poda 530 mm do 1195 mm,- ***Da li dopuštate :* Pantograf ruka sa slobodnim pozicioniranjem *sa podešavanjem visine do 480 mm, visina iznad poda 720 mm do 1200mm?***

Smatramo da predložene dimenzije sasvim zadovoljavaju pozicioniranje kolposkopa prilikom lekarskog pregleda pacijeta.Smatramo da i raspon od 48 cm između donje visine i gornje visine kolposkopa zadovoljava vaše zahteve.

Odgovor: Vaša sugestija je prihvatljiva.

1. Optički zum 4/6/10/16/25 okulari sa diopriskom korekcijom +/-5. ***Da li dopuštate optički zum odnosno uveličanje trostepeno 15x/7.5x i 3.5x sa okularima 12.5x dioptriskom korekcijom?Smatramo da uveličanja koja predlažemo sasvim zadovoljovaju zahteve u pogledu uveličanja objekta pregleda jer se najčešća korištena uveličanja kreću između 4x uveličanje i 8x uveličanje.Retko se koriste i 15x uveličanja.Okulare koje vam predlažemo su 12.5x sa dioptriskom korekcijom te samim tim veličina okulara od 12.5 omogućava jasnije i preciznije zumiranje objekta pregleda.Dioprijska korekcija je standardna kao i kod svih optičkih aparata.***

Odgovor: Vaša sugestija je prihvatljiva.

1. Očno rastojanje podesivo 55-75mm***.Da li dopuštate: Mogućnost podešavanja interpupilarne distance?Interpupilarna distanca odnosno očno rastojanje koju mi predlažemo je veća od tražene vredenosti te smatramo da je dovoljno samo da se navede da kolposkop ima mogućnost podešavanja interpupilarne distance odnosno očnog rastojanja.***

Odgovor: Vaša sugestija je prihvatljiva.

1. Oblast pregleda prečnika 36mm. ***Da li dopuštate oblast pregleda odnosno vidno polje u rasponu 9.5mm,19mm i 38 mm?Smatramo da oblast pregleda od 9.5mm do 38mm je još veća vrednost od tražene te samim tim zadovoljava vaše uslove.***

Odgovor: Vaša sugestija je prihvatljiva.

1. Led 500 izvor svetla. ***Da li dopuštate LED izvor svetla jačine 25 000 lux.Smatramo da tehnička karakteristika da se traži led 500 ne upućuje na određenu karakteristiku te predlažemu da se izmeni sa karakteristikom da se traži led izvor svetla min. jačine 25 000 lux-a.***

Smatramo da bi trebalo uvrstiti i sledeće karakteristike koje u tehničkom pogledu unapređuju rad lekara i omogućuju komforniji pregled pacijenta

1. ***Da li dopuštate: Individualno podesivo binokularna optika 45***

***Odgovor: pihvatamo***

1. ***Da li dopuštate : Ručica za fino podešavanje fokusa***

***Odgovor: pihvatamo***

1. ***Da li dopuštate : Unutrašnja instalacijae kablova***

***Odgovor: pihvatamo***

1. ***Da li dopuštate : Pokretna baza sa točkićima i kočnicama***

***Odgovor: pihvatamo***

1. ***Da li dopuštate: Mogućnost podešavanja intenziteta led svetla***

***Odgovor: pihvatamo***

1. ***Da li dopuštatae : Optički krugovi za precizno merenje***

***Odgovor: pihvatamo***

1. ***Da li dopuštate: Dubina polja 5mm, 8mm, 32mm***

***Odgovor: pihvatamo***

ОДГОВОР:

1. На основу Ваших примедби и сугестија наручилац је извршио Измену и допуну конкурсне документације и исту је објавио на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца 25.01.2020. године под бројем 1 ЈНМВ – 9 од 25.01.2020.г.

Кординатор пројекта

Др мед. Соња Дунчић,спец.гинекологије